西北大学傅里叶变换

红外光谱仪等实验设备

招 标 文 件

招标编号：2009—49

二〇〇九年十二月

陕西·西安

致各应标单位的公开信

西北大学创建于1902年，是国家“211工程”和西部大开发重点建设院校之一。新的历史时期，学校各项事业进入了高速发展的快车道。学校的发展离不开社会各界的支持。随着长安新校区一期建设的完成及二期建设的陆续启动，学校与各施工、监理、物资供应等单位合作的机会越来越多。蓬勃发展的西北大学热忱欢迎各类诚信、守法、有实力的单位参与西北大学的建设和发展。

为了进一步规范建筑市场和大宗物资采购，防止各种不正之风的发生，国家、省、市以及我校都制定出台了一系列法规制度和管理办法，进一步明确了建筑、装修、大宗物资采购等主管单位和部门的职责，规范了招（议）标的程序，加强和完善了监督制约机制，为各应标单位提供公开、公平、公正的竞争舞台。我们反对企图通过商业贿赂等不正当手段谋取利益的做法。对依靠歪门斜道进入西北大学的建设企业或供货单位，一经查实，即取消其中标资格，并将不再允许其参与西北大学的招投标活动。希望我们共同努力为高等学校的建设发展创造一个良好的环境氛围。

学校发展，公司发财，公平竞争，校企双赢。我们希望所有参与西北大学建设和发展的公司和企业，对我校各级各类工作人员进行监督，若出现吃、拿、卡、要等违纪违法行为，应坚决抵制，大胆揭发。对事实清楚，证据确凿的，学校将予以严肃处理。

中共西北大学纪委                                                                         西北大学监察处　　　　　　　　　　                                           　　　　　　　　　　　  二〇〇六年五月

目    录

一、总 则	3

二、投标内容	3

三、招标文件的澄清与修改	4

四、投标书的编制要求及有关事项说明	4

五、投标人合格的资格文件	5

六、投标报价要求及说明	5

七、技术实施方案编写要求	5

八、保证金的收押与退还原则	6

九、投标书标记及密封规范	7

十、招评标程序	8

十一、投标书的审查与澄清	8

十二、评标原则与评标办法	8

十三、货款结算承诺及程序	9

十四、附件  	9

1、招标人相关信息	10

2、投标函（格式）	11

3、标报价表（唱标报价表）（格式）	12

4、法定代表人授权书（格式）	13

5、傅里叶变换红外光谱仪等实验仪器技术规范需求书	14

一、总 则

1、西北大学资产设备处受西北大学委托，就招标文件附件5所列内容进行邀请招标。

2、凡能满足本招标文件要求的合格制造商和合格代理商，均为合格的投标人。

3、招标人欢迎所有合格的投标人参与投标。但在招标工作量饱和状况下，招标人有权放弃首次参与此类项目投标的合格投标人（设备生产厂家除外）。

4、所有投标人必须保证提供的货物是通过正常渠道获得的、全新的、未使用过的合格产品；其产品的有关技术、专利、检验、商务等均要符合我国有关法律、法规；应有能力承担因所供货物而引起的全部法律责任。

5、投标人有隐瞒、欺诈行为，或在我校有不良供货或施工记录的，招标人有权拒绝其参与投标。

6、拟参与竞标的投标人应于2009年12月9日下午5时前在西北大学资产设备管理处设备管理科咨询或购买标书。投标书正本1份、副本8份（开标时自带）正本必须于2009年12月15日下午5时前送至西北大学资产设备管理处设备管理科，逾期招标人不再受理。开标时间及地点另行通知。

7、无论投标结果如何, 招标人均无义务和责任承担投标人因投标所产生的费用。

8、本招标文件的解释权归西北大学。

二、招标内容

1、本次招标拟购傅里叶变换红外光谱仪等实验仪器设备一批，具体技术要求详见附件5。

2、交货期：国产设备为合同签订后15个日历天内，进口设备为合同签订并向中标人出具100％的信用证后90个日历天内（交货期是指完成安装调试，交付正常使用的时间期限）。

三、招标文件的澄清与修改

1、任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止前，按招标邀请书中的通信地址以书面形式通知招标人。招标人对收到的澄清要求，将予以答复。

2、在投标截止前的任何时候，无论出于何种原因，招标人有权主动或在答复投标人提出的澄清问题时，对招标文件进行修改，而不解释修改的理由。

3、修改后的招标文件将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，作为招标文件的补充，成为具有法律效力的正式文本。投标人应立即以传真等形式确认已收到修改的招标文件。

4、招标人可以自行决定，酌情延长投标截止日期，以使投标人有一定的时间对投标文件进行研究和修改。

四、投标书的编制要求及有关事项说明

1、投标文件应按以下顺序和内容进行编写，主要包括：

（1） 投标函（见附件：投标函格式）；

（2） 投标人资格证明文件；

（3） 设备报价及技术规格响应明细表、偏差表（投标人自制）；

（4） 投标人认为必要的技术实施方案；

（5） 售后服务承诺；

（6） 投标人认为必要的附图及说明。

2、投标人应仔细阅读招标文件中的所有条款、注意事项和各项规范要求。如投标人未能按招标文件要求提交全部资料，或没有按招标文件要求做出实质性的响应，招标人有权取消其投标资格。

3、投标人提交的投标书，以及投标过程中与投标有关的所有往来函件均应使用规范的中文书写。投标人可以提交非中文资料，但与技术规格有关的段落，必须翻译成中文。产生歧义时以中文表述为准。

五、投标人合格的资格文件

投标人合格的资格文件是投标书中不可缺少的组成部分，主要包括：

1、营业执照副本，其中注册资金不得少于50万元人民币；税务登记证。（经销商必须提供原件。生产厂家须在复印件上加盖公章；进口设备的驻地办事机构须在复印件上加盖驻地机构公章）；

2、设备制造厂家签发的销售授权书或代理销售授权书；

3、企业法人授权书（法定代表人投标除外）和投标人身份证；

4、ISO9000等相关质量认证书；

5、同类设备的供货或销售业绩。

以上所要求的资格文件中的1—3项为必备文件，开标时须提供原件。资格文件1—5项的复印件，作为资质部分按以上顺序装订于正本投标书中。投标人如没按以上要求提供文件和装订标书，其投标将被视为非响应性投标，招标人有权拒绝其参与投标。

六、投标报价要求及说明

1、本次招标，国产设备统一按人民币进行报价，进口设备统一按美元进行报价，报价均以万元为单位，精确到小数点后三位。

2、投标报价表中的价格，是指设备运送至西北大学（包括成本、运费、保险费、税费、搬运费、安装、调试费等）的价格；

3、投标人在投标书中必须对拟供设备分项报价，标明设备的单价和总价。每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价招标人将不予接受。投标书中必须有拟供设备技术规格响应表，并标明在配置、规格或技术性能方面的明细偏差。

七、技术实施方案编写要求

1、投标书中对技术实施方案的要求可用以下几种方式表述：

（1）解释、证明货物的合格性（可用证书或认证表述）；

（2）产品的技术指标、性能说明（可用产品技术指标资料或技术规格响应表表述）；

（3）所供产品的可比性、优越性、前瞻性表述；

2、投标人在阐述上述条款时应注意：所提供的货物的技术规格要优于或等同于招标书中要求的技术规格，并且使招标人满意。

3、技术规格及功能性说明应叙述准确，不得使用含混模糊和易造成歧义的词语。

4、货物合格性证明文件，应包括货物来源地和服务来源地的声明，供货时必须提供货物来源地的证书或证明。

八、保证金的收押与退还原则

1、本次招标，投标人须交纳投标保证金壹万元人民币(10000元现金)，投标保证金于开标日现场交纳。

2、投标保证金是招标人为了规范和约束投标人的行为而采取的保护措施。在招标人的利益受到损害时，可根据以下第5款规定罚没投标人的投标保证金，作为对招标人的赔偿。

3、开标时，凡没有足额缴纳投标保证金的投标人，其投标将被视为非响应性投标，招标人有权拒绝其参与投标。

4、未中标人的投标保证金，在评标结束后予以退还。

5、投标人中标后（无论整体或部分中标），其投标保证金将自动转为合同履约保证金，待合同执行完毕、设备验收合格后予以退还。如遇下列情况之一者，保证金不予退还，作为对招标人的赔偿：

（1）因自身原因，价格误报等不与招标人签订供货合同的；

（2）合同签订后不能按合同时限要求供货或安装调试的；

（3）所供设备与合同不符或验收不合格的；

（4）不能按合同履约的；

（5）不能响应标书、或现场未做说明的；

（6）中标后三个日历天内末与招标人签定合同的。

九、投标书标记及密封规范

1、本次招标，投标人须提供投标书正本一份，副本八份。每套投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，以示区别。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、投标书的正、副本，均需打印装订成册；修改错漏处，须有授权人或授权代表人在修改处签字或盖章。投标人对投标书检查无误后经授权人或授权代表人签字或盖章后密封。

3、投标人应将投标书的正本和副本分开密封，在封口处贴上“开标之日前不得启封”字样的封条，加盖公章后按招标文件要求的时间发送至招标人。

4、如果投标书未能按上述要求密封和标记，招标人对误投或早启封概不负责。由此造成提前开封的投标书，招标人将视其为废标。

十、招评标程序

1、开标时间和地点以电话通知为准，届时可请投标人到会对投标产品及方案进行介绍。

2、开标前，招标人和投标人共同对投标书的密封和标记情况进行检查；招标人按招标文件第五条要求对投标人的资质进行审查，投标人向招标人交纳投标保证金。资格审查不合格或不能提供保证金时，将取消其投标资格。

3、开标时，招标人和投标人共同对投标书唱标，公开报价。招标人可公布认为合适的内容，但投标人的优惠承诺不予公布。

4、组织评标专家按照评标原则和评标办法对投标文件进行评审。评标时，投标人必须按招标人安排程序对评标组提出的问题进行答辩、澄清。投标人在答辩、澄清时可对产品报价进行调整或进一步优惠。招标人在澄清所有技术问题后，有按照统一标准进行二次书面承诺和报价的可能。

5、评标专家按照评标办法与评标原则填写评标推荐意见书，以排序方式提出推荐意见与建议。

5、招标人根据专家评标推荐意见与建议，确定和公布最终中标厂商。但并不承诺最低价中标和现场公布中标厂商或中标价格。在确定和公布最终中标厂商前，招标人认为必要时，可以对认为有必要了解或核实的问题进行考查、核实。

十一、投标书的审查与澄清

1、评标组审查投标书的响应性只根据招标文件的要求和投标书的内容，而不寻求其它外部证据。如果投标书技术指标实质上没有响应招标文件的要求，将不再进一步评审。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离重新参与投标。

2、审核投标书有无报价计算上的错误。修正错误的原则如下：当单价与数量的乘积大于总价时，以原报总价为准；当单价与数量的乘积小于总价时，以原报单价为准，并修正总价。调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则投标将被拒绝。

3、为了有助于对投标书的审查、评价和比较，招标人可分别要求投标人对其投标书进行澄清，在招标人认为必要时，有关澄清的内容答复应以书面形式提交或认可。

十二、评标原则与评标办法

1、评标专家根据投标人提供的设备品牌、技术性能指标、报价、保修期限以及投标人资质、信誉、服务承诺等因素，按照质量、性能、价格、服务最优原则，综合评审后推荐中标人。

2、在投标方案、提供设备的性能、技术指标满足招标文件的前提条件下，投标报价是评标的重要依据，但不作为评标的唯一原则，招标人有不接受投标人最低报价的权利。

3、确定最终中标人时，在投标厂商所推荐产品均满足需求书要求的情况下，原则上按整体最终报价择优选择供货厂商。如投标人所推荐产品不能完全满足需求书要求或产品报价与相应预算差别较大时，招标人可根据投标实际情况分标段或分项选择供货厂商。

4、招标人对中标人所推荐产品的质量及价格有为期一个月的质疑权利。在确定中标人后一个月内，招标人有确凿证据证实中标人推荐产品的质量或价格有欺诈行为时，无论供货合同是否签订，招标人有权重新确定中标人或终止供货合同。

5、本次评标办法为综合评标法。综合评标主要以产品价格、品牌、性能、售后服务等因素组成。招标人将根据专家评标推荐意见与建议，结合招标项目经费情况确定和公布最终中标厂商。

十三、货款结算承诺及程序

1、本次招标，国产设备招标人不向中标人提供合同预付款，货款全部由中标人垫付，待合同执行完毕、验收合格后，一次性付清合同款；进口设备在合同签订后由招标人通过进出口业务代理公司向中标人出具100％的信用证，待合同执行完毕、验收合格后，一次性按合同付汇。

2、设备验收的程序为：

（1）由设备使用单位进行技术验收，并向学校提交技术验收报告；

（2）学校根据使用单位技术验收结果，组织有关部门和专家进行设备的最终验收。

十四、附件

1、招标人相关信息

2、投标函（格式）

3、投标报价表（格式）

4、法定代表人授权书（格式）

5、傅里叶变换红外光谱仪等实验仪器设备技术规范需求书

附件1

地址：陕西省西安市太白北路229号西北大学资产设备管理处

邮编：710069

电话：029-88302974

传真：029-88302974

联系人：张晓刚　程忠信

网址：http://www.nwu.edu.cn

电子邮件信箱：zhangxiaogang@nwu.edu.cn

技术咨询：

标段1徐老师　　电话：88307657

标段２徐老师　　电话：13991831371

标段3徐老师、高老师　电话：029-88307657，13709197136

标段４徐老师、李老师　电话：029-88307657，15191436645

附件2

投标函（格式）

致：

根据贵校仪器设备招标文件           （编号），正式授权        （姓名和职务）代表               （投标人的名称），提交投标文件正本1份，副本    份。

根据文件要求，           （投标人）承诺如下：

(1) 我们已详细审核全部招标文件，愿意按招标文件要求，提供招标设备和相应的技术服务；

(2) 按招标文件中仪器设备配置、技术规范要求，投标总价为（大写）：         万元；

(3) 同意招标文件对投标资质要求及投标书编写要求，因资质不全或投标书编写不规范等被取消资格时，其责任由投标人自行承担；

(4) 在评标过程中，同意提供贵方要求的与本标有关的任何证据或资料；

(5) 同意本招标的投标保证金的收押与退还原则，愿按标书要求提供投标保证金（现金）    万元人民币；

(6) 尊重并接受贵校仪器设备的评标原则及对投标书的审查、澄清原则，无论中标与否，因投标产生的所有费用由投标人自行承担；

(7) 投标人愿意接受招标文件中的合同货款结算承诺与程序，中标后将根据招标文件要求，完成合同规定的责任和义务；

(8)……………………………..

(9)………………………………………….

与本标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话(传真)：

投标人代表(签章)：

地址：

(投标人)公章：

日期：        年        月       日

特别声明：各投标厂商必须按本格式进行投标承诺，（1）—（7）项所列内容原则上不能修改，其它内容可以另行承诺，否则招标人有权取消其投标资格。

附件3

投标报价表（唱标报价表）

单位：万（美）元

| 序号 | 设备名称 | 设备费 |  | 安装等 其它费用 | 费用 合计 | 交货期（天） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单价 | 小计 |  |  |  |  |
| 总计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①报价必须以万（美）元为单位，小数点后保留三位。 ②序号即技术规范需求书所列设备序号。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的　（投标人名称）　的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就西北大学招标编号为 2008-32  的量子实验室设备采购项目进行投标及合同的执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，有效期为     年    月    日至　　　年    月    日止，特此声明。

附： 法定代表人/代理人身份证复印件：

（法人代表身份证复印件）

法人代表签名：

（公章）：

年　　月　　日

（代理人身份证复印件）

代理人（被授权人）签字：

职务：

年    月    日

附件5

傅里叶变换红外光谱仪等实验仪器设备技术规范需求书

标段１：傅里叶变换红外光谱仪

一、用途和实验目标：

- TG/TGA-FTIR技术联用；

- 对煤热解气相产物中的C1-C4烃类（CH4、C2H6、C2H4、C2H2、C3H8、C3H6、C3H4、C4H10等）、含氧化合物（CO、CO2等）、含硫化合物（H2S、SO2、COS、CS2、CH3SH、噻吩等）及H2等气相组成进行定性分析和定量检测；

- 煤热转化过程中生成的液相产物（BTX、PCX）、固相产物（煤、热解半焦）等产物的定性/定量分析；

- 实现对常见液相物质、固相物质的定性/定量分析；

二、技术规格（参数）基本要求

- 傅立叶变换红外主机：

  - 光谱范围：至少为7,800–350 cm-1；

  - 分辨率：优于0.09cm-1，连续可调；

  - 峰-峰噪音值：低于8.68×10-6AU（1分钟扫描）；

  - 干涉仪：光路动态准直干涉，避免光谱失真；

  - 波数精度：优于0.01cm-1；

  - 快速扫描：不低于65张光谱/秒@16cm-1光谱分辨率；

  - FTIR标准线性度<0.07%T；

  - 仪器应具有AVC功能：实现H2O/CO2自动补偿。可在开机状态下单光束能量图中即可自动扣除空气中红外吸收；

  - 红外主机与计算机之间的连接应无任何限制。红外主机通过USB接口“即插即用”；计算机可远程控制、采样及数据处理；实时数据共享；

  - 实时在线监控：

1.10.1硬件实时在线诊断：连续在线监控所有光学部件、控制单元、执行机构及正在使用附件的工作状态；保证仪器始终处于最佳工作状态，测量谱图准确可靠；

1.10.2系统状态实时在线效验：利用内置标准物质，实时自动检测仪器的波长精度/准确度、吸收精度/准确度、信噪比实时监测。

- 内置式热分析-红外联用接口

  - *室温DTGS检测器即可满足应用要求，无需液氮冷却MCT检测器。

- 软件系统

  - 红外操作软件：全中文版处理软件，中文数据处理、中文操作；

  - 包括1：红外控制、谱图处理、数据转换、多组分定量等操作软件，可实现多组分检索，混合物、未知物的鉴别等；H2O/CO2自动补偿软件；

  - 包括2：红外谱仪的自动校验软件；宏程序软件；智能型附件教学和帮组软件；在线帮助软件；系统自诊断软件；3D软件；TGA-IR联用软件包，等等；

  - 图库：光谱图库至少9000张，TGA气相图库至少400张。

- 主要附件

  - 进口红外制样工具包，可满足固、液、气体样品的测试要求；

  - 压片机、磨具；

  - 智能型可加压、单次反射水平ATR，包括晶体，配备压力装置；

  - TGA-FTIR进样热传输线；

  - 梅特勒TGA/SDTA851e专配的：热重-FTIR接口/标准炉体、TGA-FTIR/MS支持件（运行同步技术）、外围设备控制板(用于质谱/FTIR同步控制)；

  - 计算机（主流配置：至少Intel 酷睿2双核 E5300、2G内存、320G硬盘及主流独立显卡，19寸液晶方屏)，打印机（HP P1008以上）。

- 技术支持

- 由厂商免费提供安装，校准和初始运行的操作；

- 试运行正常后，在设备使用现场无偿对技师提供3个工作日的技术培训；并无偿提供2名技师参加厂商每年定期举行的培训交流会。

- 保修期

- 设备到货运转正常后，买方提供不少于二年的免费保修服务；

五、到货时间与交货地点

- 到货时间为合同签定后三个月内；

- 交货地点为西北大学化工学院工程技术研究中心。

标段２：撞击感度仪、磨擦感度仪

一、用途和实验目标

测定含能材料的撞击感度和摩擦感度。

二、技术规格（参数）基本要求

（一）撞击感度仪

1 导轨滑动表面对水平面的垂直度不大于1.0mm/m；

2 钢砧倾斜度不大于0.2mm/m；

3 落锤自由下落时,锤头中心对撞击装置中心的同轴度不大于Φ3.0mm；

4 测量高度20mm~1200mm；落高示值误差（分辨率）为±1mm；

5 落锤自动升降，数据自动采集、处理；

6 附件中包括：

①不同质量落球：500g，800g，1200g，2000g各壹个；

②击发装置4套，击针：100根

③当前主流配置联想电脑壹台（17寸液晶显示器）和相应数据处理软件。

④试样压制模具2套，试样盂1000个。

7 其余未尽事宜按：

GJB772A—97 炸药试验方法，方法601.1撞击感度爆炸概率法，方法601.2撞击感度 特性落高法；

GJB770B—2005 火药试验方法，方法601.1撞击感度爆炸概率法，方法601.2撞击感度 特性落高法。

WJ1870－1989《火工品药剂机械撞击感度测定法》标准，等相关条款执行。

（二）摩擦感度仪

1 摆体质量2700±27g，其中摆锤质量1500±10g，电动吸合释放；

2 测量角度范围25~100度，分辨率5度；

3 压力测量范围0~10MPa，压力分辨率0.01MPa；

4 摆体的质量中心至转动轴中心的距离为(600±5)mm，摆臂长为

（760±1）mm；

5 上顶盘水平度应不大于0.2mm/m；

6 电动液压台，自动升降压，程序控制，数字显示；

7 附件

① 撞杆10根；

② 装样器60套。

③当前主流配置联想电脑壹台（17寸液晶显示器）和相应数据处理软件。

其余未尽事宜按：

GJB770B－2005  火药试验方法  方法602.1  摩擦感度  爆炸概率法；

GJB772A－1997  炸药试验方法  方法602.1  摩擦感度  爆炸概率法；

GJB5891.24－2006  火工品药剂试验方法  第24部分：摩擦感度试验；

GJB5383.3－2005  烟火药感度和安定性试验方法  第3部分：摩擦感度试验  单一落角摆锤法；

GJB5383.4－2005  烟火药感度和安定性试验方法  第4部分：摩擦感度试验  组合落角摆锤法；等相关条款执行。

- 技术支持

1.由厂商免费提供安装、校准和初始运行的操作；

2.试运行正常后，在设备使用现场无偿提供2~3个工作日的技术培训，使工作人员掌握操作规程和要领。

- 保修期

设备到货运转正常后，买方提供不少于二年的免费保修服务；

- 到货时间与交货地点

1.到货时间为合同签定后三个月内；

2.交货地点为西北大学化工学院。

标段３：程序升温脱附/还原分析测试仪（TPD/TPR）

- 用途和实验目标：

- 对含有金属组分的催化剂的氧化性能分析；

- 测定催化剂酸性部位强度；

二、技术规格（参数）基本要求

- 程序升温脱附/还原分析测试仪主机：

  - 流量控制 – 使用质量流量控制器(MFC)软件控制，流量在10-100 sccm之间可调，软件控制气体系数。

  - 高温炉 – 温度最高1000度，炉子升温速率在1℃/min-30℃/min之间可调。

  - 空气制冷 – 敞开式(贝壳型)电炉可以快速降温，可选配制冷器快速制冷。

  - 选配低温冷阱 – 可以将温度范围从-100℃开始升温。

  - 温度控制 – 管路、蒸汽发生器、炉子、TCD温度均数字可控。

  - 热导池检测器 – 4臂铼钨丝TCD，具有极高的线性，准确性，灵敏度和稳定性。

  - 可以连接GC或MS – 带有外接接头可以连接气相色谱（GC）或质谱仪（MS）。

  - 多个气体接口 – 3个是接载气，3个是接反应气。

  - 多路独立气源 – 除载气和反应气之外，各路独立控制，并能按比例混合。

  - 样品加载 – 可自由取下的样品管可以方便加载样品。

  - 设备要具有良好的扩展性。

  - 耐强腐蚀性，可用酸性气体作为反应气。

- 软件系统

  - 操作软件：全中文版处理软件，中文数据处理、中文操作；软件简单易学，使用方便。

  - 试验过程中软件能记录并显示一些重要参数，试验后将采样来的数据自动处理，能够将对测得的数据处理成报表，并能手动标注。数据能够导入EXCEL或者ORIGIN。

  - 每个流程的原理图直观显示在屏幕上,能够直观了解各个阀门的情况。

  - 炉子温度最多可以30段程序升温，能够自动保存编程的状态，控制模块有自动校正和学习功能，精度0.02℃。

  - TCD热导池的温度可以编程控制，根据需要设置恒温温度，并能始终保持高精度恒温，精度0.02℃。

- 主要附件

- 减压器

- U型反应器

- 钢瓶接头若干

- 连接管

- 垫 若干个,O型圈 若干个，石英棒若干。

- 其他附件、特殊工具和备用部分：

- 仪器标准操作说明书及资料，日常维修所需的工具和附件；

- 仪器标准操作正常使用三年所需的基本耗材；

- 其它附件由投标方提供供买方选择；

- 技术支持

  - 由厂商免费提供安装，校准和初始运行的操作；

  - 试运行正常后，在设备使用现场无偿对技师提供3个工作日的技术培训；并无偿提供2名技师参加厂商每年定期举行的培训交流会。

- 保修期

设备到货运转正常后，买方提供不少于二年的免费保修服务；

- 到货时间与交货地点

- 到货时间为合同签定后三个月内；

- 交货地点为西北大学化工学院工程技术研究中心。

标段4：加压固定床气固相催化反应实验装置

- 用途和实验目标：

为化学工程、能源化工、化学工艺、工业催化、应用化学等专业提供实验平台，使学生和科研人员更好的了解固定床反应器的结构和工作原理；了解气固相催化反应的工艺流程，帮助他们建立从实验室到实际生产的桥梁。为研究与催化剂有关的科研人员的必要实验设备，对催化剂进行筛选，制备出高效催化剂。

1.固定床教学和工艺数据的测定；

2.科学研究催化剂评选及寿命试验;

3.可做多数有机催化反应；

二、技术规格（参数）基本要求

1、装置技术参数：

反应器催化剂装填体积：0~5ml

反应器使用温度：室温 600℃

反应器使用压力：常压 10Mpa

气体流量：用户指定

液体流量：0.01~9.99ml/min

预热器最高使用温度：500℃

使用电压：220V

装置总功率：3000W

使用环境温度：0~45℃

装置外形尺寸：1200×600×1800mm

装置重量：100kg

反应器尺寸：Φ25mm*6mm  长度：500mm

加热炉加热形式：碳化硅炉瓦+金属内衬

主要零部件材质及规格表：

| 序号 | 名称 | 材质 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳压阀 | 不锈钢316 | 1500PSi | TESCOM |
| 2 | 背压阀 | 不锈钢316 | 1500PSi | TESCOM |
| 3 | 反应器 | 不锈钢316 | 内径13mm 长度：500mm | 床层套管Φ2 |
| 4 | 预热器 | 不锈钢316 | 内径13mm 长度：250mm | 内有防返混及防沟流装置 |
| 6 | 控制仪表 |  | 宇电智能仪表 | 包括温度、流量、压力 |
| 7 | 过滤器 | 不锈钢316 | 过滤孔径7μm | FITOK |
| 8 | 热电偶 | 铠装 | WREK-161 | 1mm |
| 9 | 阀门及管线 | 不锈钢软钛管 | 均为Φ3 | FITOK阀门 |
| 10 | 反应器加热炉 | 不锈钢法纹外罩 | 2000W | 具备程序控温功能，大热容量保证实验过程中不飞温 |
| 11 | 预热器加热炉 | 不锈钢圆筒炉 | 300W |  |
| 12 | 质量流量计 |  | 流量均为500SCCM |  |
| 13 | 六通阀 | 北京熊川 | 不锈钢卡套连接 |  |

2、装置控制部分：

该装置控制部分整体采用PID控制，位式控制及人工智能调节，采用先进的算法及积分控制，保证反应器控温精度及稳定性。整体控制系统具有异常工作状态报警，当催化剂床层温度超过限定值时发出声光报警。系统压力达到危险线时自动泄压

3、其他附件、特殊工具和备用部分：

- 仪器标准操作说明书及资料，日常维修所需的工具和附件；

- 仪器标准操作正常使用三年所需的基本耗材；

- 其它附件由投标方提供供买方选择；

三、技术支持

- 由厂商免费提供安装,校准和初始运行的操作；

- 试运行正常后，在设备使用现场无偿对2名技师提供3个工作日的技术培训；

四、保修期

设备到货运转正常后,买方提供不少于二年的免费保修服务；

五、 到货时间与交货地点

- 到货时间为合同签定后三个月内；

- 交货地点为西北大学化工学院工程技术研究中心；