西北大学

精密贵重实验仪器

招 标 文 件

招标编号：2011—14

二〇一一年五月

陕西·西安

致各应标单位的公开信

西北大学创建于1902年，是国家“211工程”和西部大开发重点建设院校之一。新的历史时期，学校各项事业进入了高速发展的快车道。学校的发展离不开社会各界的支持。随着长安新校区一期建设的完成及二期建设的陆续启动，学校与各施工、监理、物资供应等单位合作的机会越来越多。蓬勃发展的西北大学热忱欢迎各类诚信、守法、有实力的单位参与西北大学的建设和发展。

为了进一步规范建筑市场和大宗物资采购，防止各种不正之风的发生，国家、省、市以及我校都制定出台了一系列法规制度和管理办法，进一步明确了建筑、装修、大宗物资采购等主管单位和部门的职责，规范了招（议）标的程序，加强和完善了监督制约机制，为各应标单位提供公开、公平、公正的竞争舞台。我们反对企图通过商业贿赂等不正当手段谋取利益的做法。对依靠歪门斜道进入西北大学的建设企业或供货单位，一经查实，即取消其中标资格，并将不再允许其参与西北大学的招投标活动。希望我们共同努力为高等学校的建设发展创造一个良好的环境氛围。

学校发展，公司发财，公平竞争，校企双赢。我们希望所有参与西北大学建设和发展的公司和企业，对我校各级各类工作人员进行监督，若出现吃、拿、卡、要等违纪违法行为，应坚决抵制，大胆揭发。对事实清楚，证据确凿的，学校将予以严肃处理。

中共西北大学纪委                                                                         西北大学监察处　　　　　　　　　　                                           　　　　　　　　　　　  二〇〇六年五月

目    录

一、总 则	3

二、投标内容	3

三、招标文件的澄清与修改	4

四、投标书的编制要求及有关事项说明	4

五、投标人合格的资格文件	5

六、投标报价要求及说明	5

七、技术实施方案编写要求	5

八、保证金的收押与退还原则	6

九、投标书标记及密封规范	7

十、招评标程序	8

十一、投标书的审查与澄清	8

十二、评标原则与评标办法	8

十三、货款结算承诺及程序	9

十四、附件  	9

1、招标人相关信息	10

2、投标函（格式）	11

3、标报价表（唱标报价表）（格式）	12

4、法定代表人授权书（格式）	13

5、合同模板	14

6、精密贵重实验仪器技术规范需求书	20

一、总 则

1、西北大学资产设备处受西北大学委托，就招标文件附件6所列内容进行邀请招标。

2、凡能满足本招标文件要求的合格制造商和合格代理商，均为合格的投标人。

3、招标人欢迎所有合格的投标人参与投标。但在招标工作量饱和状况下，招标人有权放弃首次参与此类项目投标的合格投标人（设备生产厂家除外）。

4、所有投标人必须保证提供的货物是通过正常渠道获得的、全新的、未使用过的合格产品；其产品的有关技术、专利、检验、商务等均要符合我国有关法律、法规；应有能力承担因所供货物而引起的全部法律责任。

5、投标人有隐瞒、欺诈行为，或在我校有不良供货或施工记录的，招标人有权拒绝其参与投标。

6、拟参与竞标的投标人应于2011年5月16日下午5时前在西北大学资产设备管理处设备管理科咨询或购买标书。投标书正本1份、副本10份（开标时自带），正本必须于2011年5月20日下午5时前送至西北大学资产设备管理处设备管理科，逾期招标人不再受理。开标时间及地点另行通知。

7、无论投标结果如何, 招标人均无义务和责任承担投标人因投标所产生的费用。

8、本招标文件的解释权归西北大学。

二、招标内容

1、本次招标拟购精密贵重实验仪器一批，具体技术要求详见附件6。

2、交货期：国产设备为合同签订后25个日历天内，进口设备为合同签订并向中标人出具100％的信用证后60个日历天内（交货期是指完成安装、调试、培训，交付正常使用的时间期限）。

三、招标文件的澄清与修改

1、任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止前，按招标邀请书中的通信地址以书面形式通知招标人。招标人对收到的澄清要求，将予以答复。

2、在投标截止前的任何时候，无论出于何种原因，招标人有权主动或在答复投标人提出的澄清问题时，对招标文件进行修改，而不解释修改的理由。

3、修改后的招标文件将以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，作为招标文件的补充，成为具有法律效力的正式文本。投标人应立即以传真等形式确认已收到修改的招标文件。

4、招标人可以自行决定，酌情延长投标截止日期，以使投标人有一定的时间对投标文件进行研究和修改。

四、投标书的编制要求及有关事项说明

1、投标文件必须按以下顺序和内容进行编写，主要包括：

（1） 投标函（见附件：投标函格式）；

（2） 投标人资格证明文件；

（3） 设备报价及技术规格响应明细表、偏差表（投标人自制）；

（4） 投标人认为必要的技术实施方案；

（5） 售后服务承诺；

（6） 投标人认为必要的附图及说明；

（7）在同类项目中的业绩。

2、投标人应仔细阅读招标文件中的所有条款、注意事项和各项规范要求。如投标人未能按招标文件要求提交全部资料，或没有按招标文件要求做出实质性的响应，招标人有权取消其投标资格。

3、投标人提交的投标书，以及投标过程中与投标有关的所有往来函件均应使用规范的中文书写。投标人可以提交非中文资料，但与技术规格有关的段落，必须翻译成中文。产生歧义时以中文表述为准。

五、投标人合格的资格文件

投标人合格的资格文件是投标书中不可缺少的组成部分，主要包括：

1、营业执照副本，其中注册资金不得少于100万元人民币；税务登记证。（经销商必须提供原件；生产厂家须在复印件上加盖公章；进口设备的驻地办事机构须在复印件上加盖驻地机构公章）；

2、设备制造厂家签发的销售授权书或代理销售授权书；

3、企业法人授权书（法定代表人投标除外）和投标人身份证；

4、ISO9000、ISO14000等相关质量、环境认证书；

5、同类设备的供货或销售业绩。

以上所要求的资格文件中的1—3项为必备文件，开标时须提供原件。资格文件1—5项的复印件，作为资质部分按以上顺序装订于正本投标书中。投标人如没按以上要求提供文件和装订标书，其投标将被视为非响应性投标，招标人有权拒绝其参与投标。

六、投标报价要求及说明

1、本次招标，国产设备统一按人民币进行报价，进口设备统一按美元进行报价，报价均以万元为单位，精确到小数点后三位。

2、投标报价表中的价格，是指设备运送至西北大学相关实验室（进口设备除代理费，开信用证费用外）的价格，包括成本、运费、保险费、税费、搬运费、安装、调试费等；

3、投标人在投标书中必须对拟供设备分项报价，标明设备的单价和总价。每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价招标人将不予接受。投标书中必须有拟供设备技术规格响应表，并标明在配置、规格或技术性能方面的明细偏差。

七、技术实施方案编写要求

1、投标书中对技术实施方案的要求可用以下几种方式表述：

（1）解释、证明货物的合格性（可用证书或认证表述）；

（2）产品的技术指标、性能说明（可用产品技术指标资料或技术规格响应表表述）；

（3）所供产品的可比性、优越性、前瞻性表述；

（4）培训、工程进度、升级服务等。

2、投标人在阐述上述条款时应注意：所提供的货物的技术规格要优于或等同于招标书中要求的技术规格，并且使招标人满意。

3、技术规格及功能性说明应叙述准确，不得使用含混模糊和易造成歧义的词语。

4、货物合格性证明文件，应包括货物来源地和服务来源地的声明，供货时必须提供货物来源地的证书或证明。

八、保证金的收押与退还原则

1、本次招标，投标人须交纳投标保证金两万元人民币(20000元、现金)；投标保证金于开标日现场交纳。

2、投标保证金是招标人为了规范和约束投标人的行为而采取的保护措施。在招标人的利益受到损害时，可根据以下第5款规定罚没投标人的投标保证金，作为对招标人的赔偿。

3、开标时，凡没有足额缴纳投标保证金的投标人，其投标将被视为非响应性投标，招标人有权拒绝其参与投标。

4、未中标人的投标保证金，在评标结束后予以退还。

5、投标人中标后（无论整体或部分中标），其投标保证金将自动转为合同履约保证金，待合同执行完毕、设备验收合格后予以退还。如遇下列情况之一者，保证金不予退还，作为对招标人的赔偿：

（1）因自身原因，价格误报等不与招标人签订供货合同的；

（2）合同签订后不能按合同时限要求供货或安装调试的；

（3）所供设备与合同不符或验收不合格的；

（4）不能按合同履约的；

（5）不能响应标书、或现场未做说明的；

（6）中标后三个日历天内不与招标人签订合同的。

九、投标书标记及密封规范

1、本次招标，投标人须提供投标书正本一份，副本十份。每套投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，以示区别。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、投标书的正、副本，均需打印装订成册；修改错漏处，须有授权人或授权代表人在修改处签字或盖章。投标人对投标书检查无误后经授权人或授权代表人签字或盖章后密封。

3、投标人应将投标书的正本和副本分开密封，在封口处贴上“开标之日前不得启封”字样的封条，加盖公章后按招标文件要求的时间发送至招标人。

4、如果投标书未能按上述要求密封和标记，招标人对误投或早启封概不负责。由此造成提前开封的投标书，招标人将视其为废标。

十、招评标程序

1、开标时间和地点以电话通知为准，届时可请投标人到会对投标产品及方案进行介绍。

2、开标前，招标人和投标人共同对投标书的密封和标记情况进行检查；招标人按招标文件第五条要求对投标人的资质进行审查，投标人向招标人交纳投标保证金。资格审查不合格或不能提供保证金时，将取消其投标资格。

3、开标时，招标人和投标人共同对投标书唱标，公开报价。招标人可公布认为合适的内容，但投标人的优惠承诺不予公布。

4、组织评标专家按照评标原则和评标办法对投标文件进行评审。评标时，投标人必须按招标人安排程序对评标组提出的问题进行答辩、澄清。投标人在答辩、澄清时可对产品报价进行调整或进一步优惠。投标人在澄清所有技术问题后，有按照统一标准进行二次书面承诺和报价的可能。

5、评标专家按照评标办法与评标原则填写评标推荐意见书，以排序方式提出推荐意见与建议。

5、招标人根据专家评标推荐意见与建议，确定和公布最终中标厂商。但并不承诺最低价中标和现场公布中标厂商或中标价格。在确定和公布最终中标厂商前，招标人认为必要时，可以对认为有必要了解或核实的问题进行考查、核实。

十一、投标书的审查与澄清

1、评标组审查投标书的响应性只根据招标文件的要求和投标书的内容，而不寻求其它外部证据。如果投标书技术指标实质上没有响应招标文件的要求，将不再进一步评审。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离重新参与投标。

2、审核投标书有无报价计算上的错误。修正错误的原则如下：当单价与数量的乘积大于总价时，以原报总价为准；当单价与数量的乘积小于总价时，以原报单价为准，并修正总价。调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则投标将被拒绝。

3、为了有助于对投标书的审查、评价和比较，招标人可分别要求投标人对其投标书进行澄清，在招标人认为必要时，有关澄清的内容答复应以书面形式提交或认可。

十二、评标原则与评标办法

1、评标专家根据投标人提供的设备品牌、技术性能指标、报价、保修期限以及投标人资质、信誉、服务承诺等因素，按照质量、性能、价格、服务最优原则，综合评审后推荐中标人。

2、在投标方案、提供设备的性能、技术指标满足招标文件的前提条件下，投标报价是评标的重要依据，但不作为评标的唯一原则，招标人有不接受投标人最低报价的权利。

3、确定最终中标人时，在投标厂商所推荐产品均满足需求书要求的情况下，原则上按整体最终报价择优选择供货厂商。如投标人所推荐产品不能完全满足需求书要求或产品报价与相应预算差别较大时，招标人可根据投标实际情况分标段或分项选择供货厂商。

4、招标人对中标人所推荐产品的质量及价格有为期一个月的质疑权利。在确定中标人后一个月内，招标人有确凿证据证实中标人推荐产品的质量或价格有欺诈行为时，无论供货合同是否签订，招标人有权重新确定中标人或终止供货合同。

5、本次评标办法为综合评标法。综合评标主要以产品价格、品牌、性能、售后服务等因素组成。招标人将根据专家评标推荐意见与建议，结合招标项目经费情况确定和公布最终中标厂商。

十三、货款结算承诺及程序

1、本次招标，国产设备招标人不向中标人提供合同预付款，货款全部由中标人垫付，待合同执行完毕、验收合格后，一次性付清合同款；进口设备在合同签订后由招标人通过进出口业务代理公司向中标人出具100％的信用证，待合同执行完毕、验收合格后，一次性按合同付汇。

2、设备验收的程序为：

（1）由设备使用单位进行技术验收，并向学校提交技术验收报告；

（2）学校根据使用单位技术验收结果，组织有关部门和专家进行设备的最终验收。

十四、附件

1、招标人相关信息

2、投标函（格式）

3、投标报价表（格式）

4、法定代表人授权书（格式）

5、合同模板

6、精密贵重实验仪器设备技术规范需求书

附件1

地址：陕西省西安市太白北路229号西北大学资产设备管理处

邮编：710069

电话：029-88302974

传真：029-88302974

联系人：张晓刚　程忠信

网址：http://www.nwu.edu.cn

电子邮件信箱：zhangxiaogang@nwu.edu.cn

技术咨询：

1-3项　刘老师  13772137915

4-5项　马老师　15877327785

附件2

投标函（格式）

致：

根据贵校仪器设备招标文件           （编号），正式授权        （姓名和职务）代表               （投标人的名称），提交投标文件正本1份，副本    份。

根据文件要求，           （投标人）承诺如下：

(1) 我们已详细审核全部招标文件，愿意按招标文件要求，提供招标设备和相应的技术服务；

(2) 按招标文件中仪器设备配置、技术规范要求，投标总价为（大写）：         万元；

(3) 同意招标文件对投标资质要求及投标书编写要求，因资质不全或投标书编写不规范等被取消资格时，其责任由投标人自行承担；

(4) 在评标过程中，同意提供贵方要求的与本标有关的任何证据或资料；

(5) 同意本招标的投标保证金的收押与退还原则，愿按标书要求提供投标保证金（现金）    万元人民币；

(6) 尊重并接受贵校仪器设备的评标原则及对投标书的审查、澄清原则，无论中标与否，因投标产生的所有费用由投标人自行承担；

(7) 投标人愿意接受招标文件中的合同货款结算承诺与程序，中标后将根据招标文件要求，完成合同规定的责任和义务；

(8)……………………………..

(9)………………………………………….

与本标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话(传真)：

投标人代表(签章)：

地址：

(投标人)公章：

日期：        年        月       日

特别声明：各投标厂商必须按本格式进行投标承诺，（1）—（7）项所列内容原则上不能修改，其它内容可以另行承诺，否则招标人有权取消其投标资格。

附件3

投标报价表（唱标报价表）

单位：万（美）元

| 序号 | 设备名称 | 设备费 |  | 安装等 其它费用 | 费用 合计 | 交货期（天） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单价 | 小计 |  |  |  |  |
| 总计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①报价必须以万（美）元为单位，小数点后保留三位。 ②序号即技术规范需求书所列设备序号。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的　（投标人名称）　的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就西北大学招标编号为 2008-32  的量子实验室设备采购项目进行投标及合同的执行、完成和保修，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，有效期为     年    月    日至　　　年    月    日止，特此声明。

附： 法定代表人/代理人身份证复印件：

（法人代表身份证复印件）

法人代表签名：

（公章）：

年　　月　　日

（代理人身份证复印件）

代理人（被授权人）签字：

职务：

年    月    日

附件5

合同模板

（进口设备）

西北大学（甲方）与××××公司（乙方）就西北大学××××学院（系）购置的××××等设备（招标编号：　　　　　）经双方协商达成如下技术合同条款：

一、合同内容

乙方按本合同中确定的设备名称、型号与规格、产地、数量及配套内容进行供货，详细配置见〈仪器设备购置清单〉；乙方按时将货物运送到甲方指定的地点，负责到货设备的安装与调试，达到正常使用；乙方负责为甲方培训操作、维护人员，质保期内负责指导仪器设备的操作使用和保养维修，做好售后服务工作。甲方在乙方完成合同明确规定的责任和义务后，按合同要求付给乙方相应的设备货款。

- 仪器设备购置清单（美圆）

| 产品名称 | 型号与规格 | 生产商、产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  | 小写 |  |

2、本合同总额为设备目的地(CIＰ)价格（大写）：        美圆。

3、合同总额为一次性包死价格，不受市场价格及外汇汇率变化的影响，在合同不发生变更时作为付款结算的依据。

二、交货时间及交货地点

1、乙方在收到信用证　　天之内到货，到货地点为西安西北大学相关实验室。

2、仪器设备的运输方式由乙方自行选择，但包装必须符合国际标准或行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证使用人收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由乙方自行承担。

三、产品质量保证

1、乙方必须保证所提供的设备及配套产品是合同规定厂家制造的、崭新的、未曾使用过的合格产品。

2、乙方提供的设备及配套产品必须等同或优于合同技术指标要求，并能按国际标准（行业标准）检测调试和验收，确保产品技术指标满足使用要求。

3、产品质量保修期为设备验收合格后  年。质量保修期内乙方免费维修，包括设备的零配件及国内不能解决的故障需要返回生产厂维修时所发生的一切费用。质量保期满后，乙方负责设备的终身维修。甲方如需更换设备的零配件，乙方只收取零配件的成本费，并由乙方负责更换。

四、技术服务承诺

1、乙方负责提供仪器设备相应的技术资料，包括产品合格证、产品保修单、安装使用及维护说明书以及运输装箱清单等。

2、人员培训：乙方免费为甲方培训设备使用人员。培训内容包括：设备操作、维护、简单维修等。

3、仪器设备到货后，由乙方技术人员会同甲方和商检局在甲方现场免费安装调试。

4、售后服务：质量保修期内乙方对甲方提出的服务响应不得超出（ 48 ）小时，并派人到现场排除故障或制订解决方案。

五、验收方法及标准

1、设备到货后，甲方（使用单位）、乙方会同商检局共同开箱验收。在检查设备原产地、规格、型号、配置符合合同要求后，由乙方负责安装调试。甲方（使用单位）先进行技术验收（乙方协助），验收以国际标准或以合同文本中描述的有关技术要求为准。

2、学校根据使用单位技术验收结果，组织有关专家进行设备的最终验收。

六、合同款项支付方式

合同生效后，由甲方通过进出口业务代理公司向乙方开出100%信用证，待设备到货、安装调试、并经学校组织验收合格后，由甲方通知进出口业务代理公司向乙方解汇。

七、违约责任

1、合同生效后，甲乙双方应按合同规定认真履约，合同履约责任只涉及合同甲乙双方，不考虑第三方因素。

2、除不可抗力原因外，如遇下列情况之一者，甲方有权不予退还乙方所缴纳的合同履约、产品质量保证金，作为对甲方的赔偿：（1）合同签订后不能按合同时限要求供货或安装调试；（2）所供设备不合格、与合同不符；（3）不能按合同履约；（4）设备验收不合格。

3、乙方对所供产品出现的问题推委、拖延，（48）小时未作出服务响应，应接受甲方的合理处罚。并且，甲方有权拒绝乙方以后参加学校竞标。

4、合同履约过程中，甲方应积极配合乙方进行设备验收以及验收前的外围配套等工作。否则，因此导致设备不能按期验收时，不能追究乙方责任；正常情况下应在设备验收合格后15天内按规定向乙方付款，最长时间不能超过30天。否则，每超过一周应向乙方支付合同应付款3‰的滞纳金。

八、其它事项

1、合同经双方签字盖章后生效。本合同一式六份，甲方执五份（设备管理、监察、审计部门各1份，使用单位2份），乙方执一份，执行完毕后自行失效。

2、下述文件为本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释，且具有同等法律效力：

①合同附件1：产品功能要求、技术规格及配置详单；

②合同附件2：补充条款（如果有）；

③合同附件3：澄清函及最终报价和承诺；

④招标文件；

⑤投标文件；

⑥进出口代理协议；

⑦中标通知书。

3、在本合同执行过程中，甲、乙双方协商签订的补充合同与原合同具有同等法律效力。

4、未尽事宜，双方协商解决。

5、合同签订地点：西安.西北大学

6、合同签订时间：　　 　　年　  月　  日

甲    方                                      乙    方（全填）

单位名称（盖章）：                             单位名称（盖章）：

地    址：                                    地    址：

法定代表人：                                  法定代表人：（盖章/签字）

委托代理人：（签字）                           委托代理人：（签字）

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

传真：                                    　　传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

开户银行及账号：

(国产设备)

西北大学（甲方）与××××公司（乙方）就西北大学××××学院（系）购置的××××等设备（招标编号：　　　　　）经双方协商达成如下合同条款：

一、合同内容

乙方按本合同中确定的设备名称、型号与规格、产地、数量及配套内容进行供货，详细配置见《仪器设备购置清单》；乙方按时将货物运送到甲方指定的地点，负责到货设备的安装与调试，达到正常使用；乙方负责为甲方培训操作、维护人员，质保期内负责指导仪器设备的操作使用和保养维修，做好售后服务工作。甲方在乙方完成合同明确规定的责任和义务后，按合同要求付给乙方相应的设备货款。

1、设备购置清单

| 产品名称 | 型号与规格 | 生产商、产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  | 合计→ | 小写 |

2、合同总额：　　　　万元，是指设备到达西北大学指定地点、完成验收后的价格，其中已包含设备价格、包装运杂费（含保险）、工程费、安装调试费及相关费用。

3、合同总额为一次性包死价格，不受市场价格的变化和影响，在合同不发生变更时作为付款结算的依据。

二、包装运输要求

仪器设备的运输方式由乙方自行选择，但包装必须符合国家标准或行业标准，满足航空、铁路或公路运输以及货物装卸要求，保证使用人收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由乙方自行承担。

三、交货时间及交货地点

交货时间为本合同生效后 　 天内到货，货到后  日内安装调试交付使用。交货地点为西北大学××××学院（系）指定地点。

四、产品质量保证

1、乙方提供的设备及配套产品，必须是合同规定厂家制造的、合格、全新、未曾使用的、且经过国家质检部门检验，并颁发了产品准销证的产品。

2、乙方提供的设备及配套产品必须等同于或优于合同技术指标要求，并能按国家标准或行业标准供应、检测、调试，确保产品技术指标满足使用要求。

3、产品质量保证期为设备验收合格后　　年。质保期内，乙方对所供设备免费进行质保和服务。

五、技术服务承诺

1、乙方负责提供仪器设备相应的技术资料，包括产品合格证、产品保修单、安装使用及维护说明书以及运输装箱清单等。

2、人员培训：乙方免费为甲方培训设备使用人员，培训内容包括：设备操作、维护、简单维修等。

3、售后服务：质保期内乙方对甲方提出的服务响应不得超出24小时。

六、验收方法及标准

1、设备到货后，甲、乙双方共同开箱验收。在检查设备原产地、型号、规格、配置符合合同要求后，由乙方负责安装调试、甲方负责技术验收（乙方协助），验收以国内行业标准或合同文本仪器设备供货配置清单中描述的有关技术要求为准。

2、学校根据最终使用单位技术验收结果，组织有关专家进行设备的最终验收。

七、合同款项支付方式

合同生效后，由乙方全部垫资，待设备到达指定地点、安装调试验收合格后，一次性付清合同货款。

八、违约责任

1、合同生效后，甲乙双方应按合同规定认真履约。合同履约责任只涉及合同甲乙双方，不考虑第三方因素。

2、除不可抗力原因外，如遇下列情况之一者，乙方所缴纳的合同履约、产品质量保证金甲方有权不予退还，作为对甲方的赔偿：（1）合同签订后不能按合同时限要求供货或安装调试；（2）所供设备不合格、与合同不符；（3）不能按合同履约；（4）设备验收不合格。

3、乙方对所供产品出现的问题推委、拖延，24小时未作出服务响应，应接受甲方的合理处罚。并且，甲方有权拒绝乙方以后参加学校竞标。

4、合同履约过程中，甲方应积极配合乙方进行设备验收以及验收前的外围配套等工作。否则，因此导致设备不能按期验收时，不能追究乙方责任；正常情况下应在设备验收合格后15天内按规定向乙方付款，最长时间不能超过30天。否则，每超过一周应向乙方支付合同应付款3‰的滞纳金。

九、其它事项

1、合同经双方签字盖章后生效。本合同一式六份，甲方执五份（设备管理、监察、审计部门各1份，使用单位2份），乙方执一份，执行完毕后自行失效。

2、下述文件为本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释，且具有同等法律效力：

①合同附件1：产品功能要求、技术规格及配置详单；

②合同附件2：补充条款（如果有）；

③合同附件3：澄清函及最终报价和承诺；

④招标文件；

⑤投标文件；

⑥进出口代理协议；

⑦中标通知书。

3、在本合同执行过程中，甲、乙双方协商签订的补充合同与原合同具有同等法律效力。

4、未尽事宜，双方协商解决。

5、合同签订地点：西安.西北大学

6、合同签订时间：　　 　　年　  月　  日

甲    方                                      乙    方（全填）

单位名称（盖章）：                             单位名称（盖章）：

地    址：                                    地    址：

法定代表人：                                  法定代表人：（盖章/签字）

委托代理人：（签字）                           委托代理人：（签字）

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

传真：                                    　　传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

开户银行及账号：

附件６

精密贵重实验仪器技术规范需求书

- 三维视频显微系统（1台）

1．工作条件

1.1  电源电压  AC  220V  10%  50Hz/60Hz

1.2  工作温度  -20 ℃——60 ℃

1.3  相对湿度   ≤90 ％

1.4  仪器运行的持久性：长时间连续工作

2．设备用途

对文物样品（玉器、陶瓷器、铜器、钱币、纺织品、纸张等）的显微形貌、结构和组织进行全方位立体图像观察与综合分析。

观察样品的三维特征，在接触或非接触状态下，无需制样即可观察及定量测量。

一体化设计便于在文物、考古现场采集图片并即时分析处理。

3．主要技术规格与要求

- 主机：

3.1.1

a)  1/1.8”高分辨率彩色CCD：总像素数: 1688X1248(约211万动态像素)

有效像数:1628X1236(约201万动态像素)

b)  帧速率：30F/S（15f/s双缓存技术）

c)  高清晰度模式(静止图象): 最高6400X4800像素

c)  自带照明光纤和高亮度金属卤素光源
c)  多功能三维图象测量处理软件

d)  160G内置大硬盘,动态存储分辨率最高可达1600X1200。自带CD-R/RW,DVD±R/+R刻录机,6路USB输出接口。具有网络连接功能。

e)  一体化15"高分辨率LCD显示器,配接46寸超大屏幕显示器。

f)  具有CCD参数设置预览功能,可以选择最适合您所需要的观察模式。

3.1.2具有对样品进行360°观察。可变化照明角度，调整照明最佳状态.观察范围能通过改变观察角度而扩展；

3.1.3  电子快门速度：

自动、多档手动调节（1/5000秒~1/30秒）、慢速快门（15~8秒）.

3.1.4 具有8种预设摄像参数模式及16种自定义模式；

3.1.5具有多种测量、计量功能，包括距离、面积、角度、半径、周长、弧度、同心度、高度（Z方向）等的测量；可对测量结果进行统计或存储为EXCEL格式文件，并可添加网格线、日期、标尺、坐标及文字注释等。

3.1.6具有图像比对功能（双画面上下、左右分割，四画面分割。最多可以16分割）；

3.1.7具有图像优化、边缘强化、GAMMA调整、色彩增强、自动寻边、数字变焦、HDR功能（高动态范围拍摄，能有效消除金属反光）。

3.1.8具有对焦标尺，可自动对焦并实现多层焦平面自动叠加；

3.1.9具有定时自动拍照功能；

3.1.10卤素冷光源：5500K色温，60W，光强可调，色温和波长与太阳光接近；灯泡使用寿命长。

3.1.11 可快速简便地进行各种在线实时精确测量；具有自动对焦、深度测量，并具有多焦平面图象复合功能，能弥补光学镜头大倍率下的景深不足。具有精确的3D模型快速建立和丰富的3D测量，包括：点高度测量、体积和表面积测量和任意剖面包络线测量。

具有2D和3D图像拼接功能。

3.2  镜头：

3.2.1 变焦镜头：

3.2.1.1   0～50倍广角变焦镜头：工作距离∞~21.4mm；固定或手持式、非接触式观察方式。可以携带到现场对样品进行观察,简单方便.

3.2.1.2  50～400倍连续变焦镜头：

a)  50~400倍连续变倍自动对焦；

b) 具有360°自动三维旋转立体观察功能或支架摆动，速度和方向由马达控制器控制，当遇到大型文物样品或壁画等不能放在样品台上的样品时，也能通过水平放置三维旋转镜头进行360°全方位旋转观察。

c) 平面垂直观察；固定或手持式、接触及非接触式观察；

d) 照明光圈可调；工作距离20mm/54mm；景深2.7~0.08mm。

e) 三维高倍平面接口：100x-800x;工作距离：20mm.

3.2.1.3  700~5000倍连续变焦镜头：700~5000倍连续变倍自动对焦；同轴光照明、偏振光照明、旋转光照明（可获得高倍立体显微图像）、偏射照明方式；工作距离>3.4mm；景深>12~1m。

3.3 支架、载物台：

3.3.1 固定支架：样品台直径90mm

3.3.2 精密Z向测量支架系统：采用防振动、超高精度的电动Z方向支架系统，Z方向电机行程80mm，并配有电动支架控制器，能进行最小50nm的Z轴步进量控制，电动对焦马达控制器，双通道，Jog shuttle微动调节，5相步进电机驱动。

3.3.3 载物台：50X75mm螺杆二维移动，具有X、Y移动和360度旋转（能显示角度）。可用于反射及透射式照明方式

4．系统方案构成：

a) 数字式一体化主控制系统                   壹台

b)  低倍变焦物镜 (0X～50X)                         壹个

c)  旋转型变焦物镜 (50X ～400X)                  壹个

d)  高倍同轴高倍变焦镜                              壹个

e) 可替换物镜镜头(700X～5000X)             壹个

f)  镜头片射照明装置                              壹个

g)  二维移动平台                                     壹个

h)   大范围电动Z轴支架头                                           壹个

i)   高稳定防震动支架座                                            壹个

j)   Z轴马达控制器                                           壹个

k） 马达电缆（2米）                                壹个

l)  可旋转平台底部装置（显示角度）                                     壹个

m)  46寸超大屏幕显示器                                               　　 壹个

2.扫描电镜（1台）

一 安装环境条件

1 温度：18°--28°

2 湿度：≤70%

3 电源：220V（±10%），50Hz

二 技术规格

1 扫描电子显微镜

1.1电子光学部分

1.1.1高真空二次电子像分辨率：3.0nm（30kV）,8.0nm（3kV）

1.1.2低真空背散射电子像分辨率：4.0nm（30kV）

1.1.3放大倍率：5X ～ 1,000,000X连续可调

1.1.4视野：分析工作距离时视野≥6.5mm

1.1.5探测器：二次电子探测器、背散射电子探测器、低真空二次电子探测器、样品室红外摄像头

- 1.2 样品室

- 1.2.1五轴马达（X、Y、Z、R、T）全自动优中心样品台

- 1.2.2防撞碰撞报警装置

- 1.2.3标配EDS、WDS、EBSD等扩展接口

- 1.2.4可接受大样品规格不小于250mm（Φ）×145mm（H）

- 1.2.5样品台承重大于5kg

- *1.2.6样品台移动行程：X ≥130mm，Y ≥130mm，Z ≥50mm，

- 旋转：360°连续，倾斜： 0°～+70°

- 1.3  真空系统：配备涡轮分子泵＋机械泵（真空泵须由EDWARDS或PFIFFER提供）

- 样品室低真空：10—400Pa

- 样品室气氛：高纯氮气、水汽或空气

- 1.4  自动聚焦、明暗度、对比度、自动消像散，图像管理软件可以在图像上做标记，说明等操作；可在图像上做长度、高度等测量；可通过对存档图像的明暗度、对比度调整得到更多形貌信息。

- 1.5  图像最大存储解析度在3072×2304以上。

- 1.6  须提供的备件、耗材要包含30根灯丝、备用光澜1套、机械泵油1升、导电胶带5卷、抛光膏1支、导电银胶30ml、碳线2米、通用样品盒1个、样品座20个。

- 1.7  计算机系统不低于下述配置：要求双核及以上CPU；内存2G及以上；独立显卡，显存1GB及以上；22”LCD显示器；320G及以上硬盘；DVD-RW光驱；正版Windows 7.和office 2003及以上版本操作系统及办公软件。

- 1.8  专用维修工具1套。

- 2  X-射线能谱仪

- *2.1 探测器

- 2.1.1 电制冷SDD探测器，无需液氮

- 2.1.2 分辨率≤129eV

- 2.1.3 分析元素范围：Be4～U92

- 2.1.4 活区面积≥10mm2

- 2.2 软件

- 2.2.1要具有点、线、面分析导航器，谱合成软件

- 2.2.2 具有网格成分分析功能

- 2.2.3 有电子束漂移校正软件、成分相图分析软件、成分图像分布软件

- 2.2.4 有信息管理系统和实验报告系统

- 2.3 主机有显微分析处理器、22"TFT LCD Monitor

- 2.4  惠普A4幅面彩色激光打印机1套

- 3  配套设备：

- 3.1 进口自动精密切割研磨机一台，可对金属、陶瓷、硬质合金等试样做精密的无变形切割，定位精度可达5um。

- 3.1.1 切割轮转速可达5000转／分

- 3.1.2 附带全套切割轮

- 3.1.3 附带全套样品夹具

- 3.1.4 具有专用冷却水循环冷却装置

- 3.1.5 附带全套研磨砂轮及相应法兰装置

- *3.2 进口离子溅射仪和真空镀膜仪，附带金靶一块，碳线2米。

- 3.2.1 磁电管冷溅射原理，样品台可倾斜、旋转

- 3.2.2 可对样品离子溅射Au、Pt等导电膜，也可对样品蒸镀碳膜。

- 3.2.3 样品室规格不小于165mm Dia x 125mm H

- 3.2.4 镀膜速率：0—25nm／min可设置

- 3.2.5 镀膜时间:0—4min可设置

- 3.3 超声清洗机1套。

- 3.3.1水槽容量：22.5L
3.3.2内槽尺寸：500（长）*300（宽）*150（高）
3.3.3超声频率：40KHz
3.3.4功率：500W
3.3.5定时控制：1-20min
3.3.6排水阀：有
3.3.7外槽尺寸：530（长）*320（宽）*360（高）

3.4 SANTAK  C3KS UPS不间断电源1套。

3.5 SONY  HW20投影仪1套。

3.6 Netac K610（2TB）移动硬盘1套。

3.7联想ThankPad  T420（4180AV6）笔记本电脑1套。

3.8 Nikon D7000单反相机1套，配AF-S DX 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II 防抖变焦镜头1支。

三 售后服务

1．制造商在国内设有维修服务中心，有备品备件库，有专职的售后服务工程师，提供专职扫描电镜售后服务的工程师名单及联系方式以及相应资历。在接到报修后，能在4小时内作出维修响应，2- 4个工作日内到达用户现场。

2．制造商应按照买方确定的时间在买方用户所在地现场免费安装调试设备，卖方应派遣合格的技术人员到买方所在地培训设备操作技术人员，培训费用由卖方承担。

3．提供有关的全套技术文件（安装手册、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册、产品合格证、质量保证书和产品软件等资料）。免费为买方提供电镜操作软件的升级。

4．仪器设备的质量保证期为12个月，保证期从最终用户验收合格之日起算。

5．提供质保到期后售后服务价格标准。

6．交货期：合同生效后4个月内。

7．交货地点：中国 西安 西北大学。

3. 衍射仪（1台）

1、主要功能

1.1 各种文物样品的微区定性、定量分析。

1.2无机材料、金属、陶瓷和纳米材料的粉末、薄膜和固体样品进行物相分析和定量分析。

1.3结晶化度，微观应力，晶胞参数，晶粒大小、微观应力测量。

2、技术指标

2.1  X射线发生器部分

2.1.1 X射线发生器，输出功率为3KW或9KW。

2.1.2 靶材为Cu，采用标准尺寸陶瓷X光管或转靶。

2.1.2电流、电压的稳定度优于0.005%（外电压波动小于10%时）；

2.1.3 X射线防护：安全连锁机构、剂量符合国标

2.2  测角仪部分

2.2.1 测角仪为/测角仪，测角仪垂直放置。

2.2.2 2转动范围＞0°～+140°

2.2.3测角仪采用光学编码技术，测角仪精度长久不变。

2.2.42最小步进及角度重现性1/10000度。

2.2.5 全套入射狭缝、接受狭缝、防散射狭缝系统

2.2.6 光路和附件调试、更换方便、操作简单。

2.3半导体阵列探测器：

2.3.1可以大幅提高提高X射线衍射强度和测量速度

2.3.2.可以提高微区分析的灵敏度

2.4 微区光路系统

2.4.1 包括入射端光路增强组件,样品放大观测系统，和自动定位系统。

2.4.2 X/Y/Z 三轴微区专用样品台，全自动调整位置。

2.5   软件部分及计算机部分

2.5.1包括仪器控制和数据采集软件。

2.5.2软件可进行设备控制，数据采集，数据处理，分峰拟合，图形处理。

2.5.3包括物相检索软件，含原始数据直接检索功能。

2.5.4 软件包括定性分析、定量分析、晶粒大小测量、晶胞参数测量、结晶化度测量等功能。

2.5.5 计算机系统，要求通用PC电脑，主流配置。

2.6、循环水冷系统

2.6.1 工作要求：连续工作

2.6.2 控温精度：≤2℃

2.6.3 供水流量：满足发生器要求

2.6.4 进水温度：可调

2.6.5 保护：过热保护

3.    技术服务：

3.1   设备安装、调试和验收

3.1.1仪器到达最终用户现场后，在接到用户通知一周内，卖方安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试,按验收指标逐项测试至到达到验收要求；仪器的安装调试需在接到用户通知后30日内完成。

3.1.2技术培训：仪器安装调试合格后，卖方工程师在买方现场对买方人员进行操作及日常维护培训，直到买方人员能独立操作。

3.2   维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，如果需要上门服务，保证在5个工作日内到达用户现场。

3.3  保修期：保修期至少一年。

(产品优于以上条件者可以加以注明)

4. 全站型电子速测仪（2台）

望远镜：照准指示与测距共轴光学系统

放大倍率/ 分辨率：30X/2.5"

视场角：1～30′（26m/1,000m）, 最短焦距：1.3m，背光亮度：5 级

测角部：绝对编码度盘，对径检测

最小显示：1"/5"，0.0002/0.001gon，0.005、0.02 密位，可选

测角精度(ISO17123-3:2001) ：2"/0.6mgon/0.01 密位3"/1mgon/0.015 密位5"/1.5mgon/0.025密位6"/1.9mgon/0.03 密位

测角模式：H 右角/ 左角，置零，锁定，设角，重复测量，V天顶0/水平0/水平0±90°/坡度%

双轴补偿器/视准差改正：液体双轴倾斜传感器，补偿范围±6′（±111mgon）/提供视准差改正

水平垂直微动：双速单速

测距部：同轴相位测距，调制激光

激光输出等级： 免棱镜模式：3R 级，棱镜/ 反射片模式：1 级

测距范围（一般气象条件下）：免棱镜0.3 ～ 400m

反射片RS90N-K:1.3～500m，RS50N-K:1.3～300m，RS10N-K:1.3～100m

小型棱镜CP01:1.3～2,500m，OR1PA:1.3～5,000m

单AP标准棱镜1.3～4,000m/ 良好气象条件下：1.3～5,000m

三AP标准棱镜5,000m/ 良好气象条件下：6,000m

距离单位：米/ 英尺/ 英寸

最小显示：精测/ 速测：0.001m 追踪测：0.01m

测距精度(ISO17123-4:2001)：免棱镜 0.3～200m:（3+2ppm×D）mm，200～350m:（5+10ppm×D）mm，350～400m:（10+10ppm×D）mm；反射片（3+2ppm×D）mm；AP/CP棱镜（2+2ppm×D）mm

测量模式：精测（单次/ 重复/ 均值）/ 速测（单次/ 重复）/ 跟踪测

测量时间：精测:0.9 秒（初次1.7 秒），速测:0.7（初次1.4 秒），跟踪测:0.3 秒（初次1.4 秒）

免棱镜测量光斑尺寸（高× 宽）：2m 时:3×5mm，10m 时:6.5×7mm，40m 时:19×14mm

改正：地球曲率与大气折光改正（K=0.142/0.20/none）/ 水准面改正/ 比例尺改正（0.5 ～ 2.0）

接口与数据管理

显示器/ 键盘：可调对比度、带背光192×80 点阵液晶图形显示器/ 带背光27 按键字母数字键盘

操作面板：双面

数据存储：内存约10000 点

外部SD 卡，SDHC 卡(4GB)/USB 闪存(4GB)及以上

接口：RS-232C 串口（波特率：1,200 ～ 38,400bps）

蓝牙模块（选配）*7/SFX 数据传输系统：2 级蓝牙,Ver.1.2/SFX 通过与蓝牙连接的支持GPRS 手机进行远程数据传输

其它

光学照准指示：与测距同轴红色激光束

导向光：绿光（524nm）和红光（626nm）1 级LED，工作范围：1.3 ～ 150m

水准器：照准部水准器30"/2mm；图形水准器/ 圆水准器图形显示范围：±6′（内圆），数字显示范围：±6′ 30”/ 圆水准器：10′ /2m；激光对中器：2 级激光产品，红色激光二极管（635nm±10nm），对中精度：≦ 1.0mm/1.3m

光学对中器：放大倍率：3X，最短焦距：0.3m

防尘防水等级/ 基座：IP66（ICE 60529:2001）/ 可拆卸基座（WA200）

工作温度：-20～+50℃

尺寸（含提柄和电池）：165（宽）×180（长）×341（高）

重量（含提柄和电池）: 6kg以内

电源系统

电池：机载电池可充电锂电池,标配2 块电池

工作时间（测角测距）：机载电池8 小时以上

可外接电池

自动关机：5/10/15/30 分钟无操作/ 手动, 可选。

5. 实时厘米级精度的测量性GPS（2台）

一、主机性能要求

信号类型：进口主机，要求最先进的卫星跟踪技术和多系统的卫星跟踪能力，能接收GPS和GLONASS系统卫星，72通道L1C/A码，L2C、L1/L2/L5 全周载波，GLONASS L1 C/A码，L1P码，L2P码，支持WAAS/EGNOS。

快速静态测量精度：稳定的快速静态观测精度：水平 ±5mm+0.5ppmRMS；高程±5mm+1ppmRMS

RTK精度：稳定的RTK精度：水平：±10mm+1ppm RMS；高程: ±20mm+1ppm RMS

初始化可靠性：99.9%，保证数据质量的完整可靠，

开机初始化时间：开机小于10秒，

蓝牙技术：接收机必须有先进的蓝牙技术，在工作时基准站和流动站都没有线缆。

温度：很好的低温工作能力：工作温度主机–40 °C至+65 °C；

存储温度：主机–40 °C至+75 °C；

湿度：很好的防潮工作能力，100%，防冷凝

防水/防尘：防水/防尘性好，IP67标准，临时浸入水下1米不损坏

撞击和震动：可经受强地震考验，承受2米掉落水泥地面的撞击

电池：内置锂电池，单块2.4AH，2块可连续工作11小时

电台：内置接收电台，与主机一体 没有外接线和外挂盒，410-430MHZ

耗电量：RTK工作时，小于3.1W

重量：重量轻，1.35KG，加附件3.71 KG以下，野外携带方便

二、手薄控制器

相当于袖珍计算机，Microsoft Windows Mobile操作系统，彩色图形显示，使用方便。一体化的 Bluetooth®蓝牙无线技术，流动站是 100% 的无线缆连接，灵活方便。

温度：很好的低温工作能力：工作温度主机–30 °C至+60 °C；

存储温度：主机–40 °C至+70 °C；

湿度：很好的防潮工作能力：100%，防冷凝

防水/防尘：防水/防尘性好，IP6X/IPX7标准，

撞击和震动：可经受强地震考验，可承受1.2米掉落水泥地面的撞击

电池：内置可充锂电池，6600mAH，可连续工作3天或30小时。

重量：重量轻，1 KG以下，野外携带方便

存储：存储器128 MB SDRAM、512 MB 内置非易失性存储器，可扩展存储器CF 卡 SD 卡

显示屏：彩色，明亮 TFT，白昼可读的触摸屏，320 × 240 (QVGA)象素，前景光明亮显示。

键盘：有全部字母和数字键，8方向位置星形导航键

声音：一体化扬声器和麦克风，用于声音系统事件、警告和提示

操作系统：Microsoft Windows Mobile 5.0

输入/输出：要有RS232 9-针串口、USB 客户端、USB 主机、DC 电源端口，以保证数据在任何外接设备上能传输数据。

三、基站电台

进口35W大功率电台、410-430HZ，可调10个以上频道，以避开电波干扰，在近距离能调至2W发射，节省电池。

四、数据传输、后处理软件

Windows界面，全中文操作。具有星历预报及工作计划、数据下载、基线处理、网平差、坐标转化、质量控制、实时差分处理、还包括七参数计算、资料管理和精度分析、属性码自动计算编辑、公路设计（里程、水平、垂直定线、断面设计等）及数字地形、模型（三维）、土石方量计算等功能，并可以直接调入30多种标准道路设计软件所设计的数据，不带KEY，可在任意计算机上拷贝。

※需求书中所列的技术参数为甲方对设备技术性能的基本要求，投标厂商可推荐性能优于要求的产品